啶虫脒量子点定量检测卡

【产品简介】

本产品为啶虫脒量子点检测卡，定量检测蔬菜样品中啶虫脒的残留。整个检测过程需要 30 分钟， 最低检测限为5μg/kg（ppb），检测范围5-100μg/kg（ppb）。

【产品组成】

啶虫脒量子点定量检测卡（50个/盒）；样品稀释液（30ml/瓶）；ID卡1个；

【样品处理】（浓缩4倍）

- 1.称取蔬菜样品（打碎成蔬菜泥）5g±0.05g至50mL离心管中，加入5mL 乙酸乙酯，震荡提取1min

- 2.8000rpm离心5min.；

- 3.小心取出上层溶液2ml至另一离心管，于50-60℃氮气吹干（勿取到中间层）

4.加入500μL样品稀释液，吹打震荡混匀30s，取100μL用于分析。

【使用步骤与结果读取】

1.在进行测试前先完整阅读使用说明书，使用前将样品稀释液恢复至室温。

2.提前打开孵育器预热到37℃。

3.拉出孵育器槽，将检测卡平放于孵育器槽内靠里侧，用移液器吸取100微升待检样品溶液到检测卡的加样孔中静止10秒，然后将槽推进孵育器内孵育。

4.记时8min，孵育完毕后取出检测卡，请于1分钟内读数。

- 5.读数前5分钟打开量子点免疫分析仪到主界面，然后再插入ID卡， 将检测卡插入量子点分析仪中，点击样品测试，选择样品类型，即时检测，结果将呈现于读数仪显示屏上,同时可按打印获得纸质的检测报告。

【结果输出】

- 1.合格: 检测结果< cut- off检测限值(可根据客户的内控质量标准进行调整);

- 2.不合格: 检测结果≥cut-off检测限值(可根据客户的内控质量标准进行调整);

- 3.无效:读数仪报错,则本次检测无效,需重新测试;

【注意事项】

- 1.检测卡请在保质期内一次性使用,不同批次的检测卡、ID 卡和稀释液不能混用;

- 2.检测卡孵育后,请于1min内进行读数,如测试多个样本，每个样本需要间隔2min加样；

- 3.样品稀释液如果超过1周不使用请置2-8摄氏度保存，用前恢复至室温再使用；

- 4.不要触摸检测卡中央的白色膜面，以免受污染后影响检测结果的准确性;

- 5.检测卡铝箔包装袋打开后请立即使用,以免检测卡受潮影响检测结果;

【储存及有效期】

本产品应储存于2-25℃，阴凉避光干燥处,切勿冷冻;具体有效期及批号见试剂盒外包装。