山东绿都生物科技有限公司

Shandong Lvdu Bio-Sciences&Technology Co.,Ltd.

猪伪狂犬（PRV）病毒免疫荧光检测试剂盒使用说明书

【产品简介】

伪狂犬病毒免疫荧光技术是根据抗原抗体反应的原理，单克隆

抗体先与病毒反应，然后间接的与荧光抗鼠二抗反应，用这种荧光

抗体检测细胞内的伪狂犬病毒含量。

【产品内容】

| 试剂盒成分 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| PRV 一抗工作液 | 11ml*1 | 4℃存放 |
| 浓缩荧光二抗 | 100ul*2 | -20℃存放 |
| 固定液 | 11ml*1 | 4℃存放 |
| 样品稀释液 | 45ml*3 | 4℃存放 |
| 盖板膜 | 2 张 | - |
| 说明书 | 1 份 | - |

【备用的器材】

长满单层的 BHK 细胞 1 瓶

排枪

排枪配套使用的枪头加样槽离心管

96 孔细胞培养板两块【试剂配置】

6%DMEM 培养基：DMEM 培养基+6%新生牛血清

2%DMEM 培养基：DMEM 培养基+2%新生牛血清

荧光二抗工作液：将浓缩荧光二抗按照 1:50 稀释（用样品稀释液稀

释 50 倍，现用现配）

【操作步骤】

地址：山东省滨州市黄河二路 169 号 绿都生物高科技园	网址：http://www.lvdu.net

24 小时销售技术服务：18266598399 传真：+86-0543-3418283	Email：lvdukeji@126.com

1

用 6%DMEM 培养基将 BHK 细胞铺 96 孔板一个（细胞密度为

3*105/ml），次日弃上清接毒。

接毒步骤如下：

- 无血清培养基将病毒液作连续 10 倍的稀释，从 100-10-8。

- 将稀释好的病毒接种到 96 孔培养板中，每一稀释度接种一纵排

  - 8 孔，每孔接种 100 微升。

- 放置于 37℃吸附 1 小时后，补入 2%DMEM 培养基每孔 100ul，

置于 37℃CO2 培养箱培养。

- 设正常细胞对照，正常细胞对照作两纵排。

- 逐日观察，一般需要观察 72 小时后即可测定荧光。

荧光测定步骤如下：

1.弃掉 96 孔细胞培养板上清，每孔加入 150 微升样品稀释液，静置

30 秒，甩去孔内液体，重复洗 3 次，吸干水分，不用拍板。

2.每孔加入 50 微升-20℃的固定液放入-20℃静置 20 分钟，弃掉上

清，不用拍板。

3.同上（第一步）重复洗涤 3 次，吸干水分，不用拍板。

4.每孔加入一抗工作液 50ul，盖上盖板膜，放置于 37℃40 分钟

后，，同上（第一步）重复洗涤 3 次，吸干水分，不用拍板。

5.每孔加入荧光二抗工作液 50ul，盖上盖板膜，放置于 37℃40 分钟

后，同上（第一步）重复洗涤 3 次，吸干水分，不用拍板。

6.观察荧光显微镜并根据下表记录不同稀释度的荧光孔数，之后根

据 10-1～10-8 计算出病毒的 TCID50 含量。

例:

| PRV 病毒液稀释度 | 出现荧光的孔数 | 出现荧光孔的比率 |
| --- | --- | --- |
| 100 | 8 | 8/8=1 |
| 10-1 | 8 | 8/8=1 |
| 10-2 | 8 | 8/8=1 |
| 10-3 | 7 | 7/8=0.875 |
| 10-4 | 3 | 3/8=0.375 |
| 10-5 | 1 | 1/8=0.125 |
| 10-6 | 0 | 0/8=0 |
| 10-7 | 0 | 0/8=0 |
| 10-8 | 0 | 0/8=0 |

LgTCID50=l-d(s-0.5)

地址：山东省滨州市黄河二路 169 号 绿都生物高科技园	网址：http://www.lvdu.net

24 小时销售技术服务：18266598399 传真：+86-0543-3418283	Email：lvdukeji@126.com

2

L:最高稀释度的对数

D:稀释度对数之间的差

S:阳性孔比率总和

LgTCID50=l-d(s-0.5) =-1-1*（3.375-0.5）=-3.875

TCID50=10-3.875/ml

即：将该病毒稀释 10-3.875 接种 100ul 可使 50%的细胞发生病变。

【注意事项】

（1）切记做不接毒的空白细胞对照。

（2）样稀清洗与加样时要温柔，并从同一个位点加入。

（3）加样槽用前请用一次性塑料手套套住，加不同溶液时更换手

套，防止不同溶液的交叉污染。

（4）配制好的荧光二抗避光保存，现配现用，固定液放-20℃ 1h

后再使用。

（5）操作过程中的移液、计时和洗涤必须精确，以免影响结果。（6）被测病毒-20 化开后需要及时接毒，不可放置室温；配置好的培养放 4℃于 30 天内使用。

（7）如果不需要 TCID50 数值，请根据 100～10-8 直接观察荧光显微镜即可。

【贮藏与有效期】

低温避光保存，有效期为 12 个月。

【产品规格】2*96T

地址：山东省滨州市黄河二路 169 号 绿都生物高科技园	网址：http://www.lvdu.net

24 小时销售技术服务：18266598399 传真：+86-0543-3418283	Email：lvdukeji@126.com

3